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采 购 需 求 书




项目名称：  中国地质大学（武汉）自动 
测量型陆地重力仪设备购置项目        
用户单位：  地球物理与空间信息学院   
编制时间：    2026年7月17日        







编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。














  一、项目概况
重力勘探是地球物理勘查领域一门重要的学科，在地质勘查领域发挥重要作用，是我院具有显著专业特色的学科之一。了解、掌握当前主流重力场探测仪器设备是保障教学效果、培养优秀专业学生的基本要求。
作为理论与实践教学的高校，培养学生具备重力场探测的理论技术与实践应用能力是本专业的基本要求。然而，当前我院重力仪购置较早损耗严重，其性能下降已不满足高精度重力探测的需求，不利于培养具有扎实专业基础的优秀专业人才。
现有设备购置于2012年，持续服役达14年，核心部件老化致性能衰减，无法适配教学需求。旧设备老化致性能严重衰退难以满足科研教学需求，更新是支撑高精度重力场探测研究、提升学生工程实践能力、增强高校本科教学竞争力的关键举措，保障实践教学效果。
二、主要标的
货物：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	货物
名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格/性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	自动测量型陆地重力仪
	是
	台
	3
	1）测量范围≥7000mGal；2）分辨率≤1μGal；3）单点观测（三次读数）总时间≤5分钟；4）野外流动测量重复精度≤10μGal；5）自动改正项目：潮汐，倾斜，温度，噪声滤波，地震滤波；6)工作温度：-30℃到55℃；7）设备重量(包含电池整机全重)：小于10.0kg；8）电池持续工作时长≥8h。
	合同签订后60天内完成供货，并于30天内完成安装测试。
	是

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


三、技术要求
1.功能要求：
本次拟购设备主要用于开展《重力勘探》、《重力勘探新方法技术》、《地球物理仪器实验》等专业课程的实验课，用于本科生野外教学实习。本着科研反哺教学的原则，地空学院重力勘探老师通过开展国家自然科学基金、国家重点研发计划等科学研究项目，不断更新教学内容，提升教学效果。
利用该设备，高效、精密测量重力场的变化，获得重力异常数据。主要技术参数如下。1）测量范围≥7000mGal；2）分辨率≤1μGal；3）单点观测（三次读数）总时间≤5分钟；4）野外流动测量重复精度≤10μGal；5）自动改正项目：潮汐，倾斜，温度，噪声滤波，地震滤波；6)工作温度：-30℃到55℃；7）设备重量(包含电池整机全重)：小于10.0kg；8）电池持续工作时长≥8h。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
大比例尺重力勘查规范(DZ/T 0171-2017)。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
运维服务：供应商需提供≥2年整机质保，故障响应时间≤24小时，轻微故障修复时间≤72小时，严重故障修复时间≤3个月。轻微故障为：现场操作人员无需拆机，通过简单操作即可排除，无需返厂维修。其他为严重故障。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥10年），常用备件（测量底盘、仪器包）需在用户提出需求后30个工作日内到货；提供备件价格清单。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	测量范围
	★
	 ≥7000mGal
	是

	2
	测量效率
	★
	单点观测（三次读数）总时间≤5分钟
	是

	3
	电池持续工作时长
	#
	≥8h
	是

	4
	自动改正项目 
	
	潮汐，倾斜，温度，噪声滤波，地震滤波
	是

	5
	工作温度
	#
	-30℃到55℃。
	是

	6
	设备重量(包含电池)
	#
	<10.0Kg
	是

	7
	测量精度
	★
	野外流动测量重复精度≤10μGal
	是


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	★
	合同签订之日起2个月内完成供货。

	2
	交货/服务/建设地点
	★
	中国地质大学（武汉）地球物理与空间信息学院

	3
	质保期
	
	自验收合格之日起计算，所有硬件2年保修、所有软件终身升级, 相关费用含在投标报价中。

	4
	包装和运输
	
	供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。

	5
	服务标准/
售后服务要求
	
	供应商需提供≥2年整机质保，故障响应时间≤24小时，轻微故障修复时间≤72小时，严重故障修复时间≤3个月。
所有硬件、软件提供终身技术支持，相关费用含在投标报价中，响应速度同保修期响应速度。

	6
	安装调试
	★
	安装后根据采购人要求按照大比例尺重力勘探规范进行测试，测量效率、重复观测精度满足技术参数要求。

	7
	培训要求
	
	提供1天现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	8
	验收标准
	★
	设备安装后，按国家标准及厂方标准进行质量验收,根据行业标准开展测试，各项指标满足要求。供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

	9
	付款方式
	★
	仪器设备安装调试到位并验收合格后，支付至合同总金额的95%，余款在运行一年无质量问题后一次性付清。
若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。


五、实现的政府采购政策目标
本项目须落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策。
（二）本项目为：
□专门面向中小企业采购项目
□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）
☑非专门面向中小企业采购项目
[bookmark: _GoBack]（三）按中小企业划分标准所属行业：  工业     
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