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采 购 需 求 书




项目名称：  中国地质大学（武汉）海洋
沉积物释光测年仪                    
用户单位：        海洋学院          
编制时间：    2026年7月16日         







编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。


一、项目概况
本次采购为进口教学科研核心设备，服务于海洋学院海洋地质、海洋沉积物年代学、矿物岩石学等教学与科研工作。
该仪器为海洋地质年代学、辐射剂量学研究核心设备，模块化设计可通过后期组件升级拓展功能，避免重复购置浪费。设备80位样品仓与独立测量室设计，能实现样品不间断分析，搭配远程操控功能，可大幅提升机时利用率，降低人力运维成本。其±2.5%剂量均匀性、710℃可编程温场及多波长激发功能，是现有设备无法替代的核心优势，可满足高精度科研需求。该仪器将支撑我校在海洋科学、第四纪地质、环境演化等领域的研究突破，助力开展单颗粒光释光测年、矿物发光特性等前沿课题，填补校内高分辨率释光检测技术空白。
二、主要标的
货物：是否属于科研活动相关采购 是 否
（1）海洋沉积物释光测年仪
	序号
	货物
名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格/性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	海洋沉积物释光测年仪
	是
	台
	1
	1工作条件 
1.1供电电源：AC 220V±10%，50Hz 
1.2环境温度：操作温度+15℃ ~ +30℃ 
1.3相对湿度：≤ 70% 
1.4配置符合中国标准的插头、或相应的转换插座 
整体要求： 
1 仪器用途：测定不同类型沉积物、陶土等的年龄。 
2 仪器功能：用于热释光/光释光（TL/OSL）测年。 
3 仪器组成：仪器应采用模块化设计，并包括以下配置： 
3.1测量腔 
3.2Beta辐照器（又名Beta放射源） 
3.3加热模块 
3.4光激发模块 
3.5探测模块-光电倍增管PMT 
3.6成像光学模块
3.7测量和分析软件 
3.8单颗粒测试模块
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]3.9 附件 
3.9.1 不锈钢制的样品杯和样品盘，各100 个。 
3.9.2 抛光样品盘，100 个
4、国内供货
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]4.1空气压缩机 1 台；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]4.2台式电脑1套
5. 技术服务 
5.1 技术文件
5.2 安装调试
5.3 验收： 
5.4 培训：
	合同签订后8个月内交货并完成安装调试
	是



三、技术要求
1.功能要求：
用于热释光/光释光（TL/OSL）测年。该仪器需要能分别实现光释光和热释光两种测量模式，以及最多可配备两个辐照单元，便于检测样品中包含的绝对辐照剂量。辐照剂量可由Beta放射源装置实现，带机械快门，由软件控制的高压电源和故障安全联锁。陶瓷加热元件可实现可靠和稳定的测量温度，控温范围可从室温到710°C。以及通过脉冲刺激分离不同寿命的发光信号的模块。
2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
运维服务：供应商需提供≥1年免费整机质保（含激光器、CCD等核心部件），质保期内每半年开展1次现场巡检，故障响应时间≤24小时，修复时间≤72小时；提供原厂操作培训（不少于4人次·天，含理论+实操），确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。
    升级更新：设备软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展，供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥10年），常用备件需在用户提出需求后7个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
3.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	测量腔
	★
	仪器带自动换样系统，可同时贮存不少于80个样品杯（盘）；

	是

	1.1
	测量腔
	
	模块化设计的测量腔、可灵活配置不同测量模式和辐照/释光/探测模块，可容纳最多两个辐照器、不同的释光探测模块、以及模拟太阳光的晒褪模块等。
	是

	1.2
	测量腔
	★
	可在样品测量过程当中，随时进行其他样品的放入、取1.4出、换样操作；样品测量顺序可任意编程
	是

	1.3
	测量腔
	★
	测量腔与样品贮存位置相互独立，贮存样品无辐射暴露（辐射串扰）问题。
	是

	1.4
	测量腔
	
	仪器带自动切换探测器轮、后续可配置和自动切换≥4个探测器模块，例如各种光电倍增管PMT、CCD、光谱仪等。
	是

	1.5
	测量腔
	
	测量腔可抽真空、可用惰性气体吹扫。
	是

	2
	Beta辐照器
	★
	Beta 辐照器采用放射性同位素：Sr-90；活度 2.8 GBq。适用于热释光TL、光释光OSL等测量。
	是

	2.1
	Beta辐照器
	
	包括快门单元。
	是

	2.2
	Beta辐照器
	
	内置放射源的运输应依照 Beta 射线源 UN2915 标准
供方需提供《辐射安全许可证》
	是

	3
	[bookmark: OLE_LINK19]加热模块
	★
	加热模块最该温度≥710℃，且在该最高温度附近具备精准控温能力（通常要求±1℃）
	是

	3.1
	加热模块
	
	陶瓷加热器可采用连续的氮气或压缩空气进行冷却
	是

	3.2
	加热模块
	#
	在系统参数（即温度和加热/冷却速率0.1-20ºC/s）范围灵活编程加热/冷却循环。
	是

	4
	光激发模块 
	★
	红外、蓝光和绿光LED激发光源的激发功率分别需要达到300 mW/cm2、100 mW/cm2、80 mW/cm2
	是

	4.1
	光激发模块
	
	每个激发光源可单独使用、也可同时使用，并可和加热系统一起工作。
	是

	4.2
	光激发模块
	
	配置三个LED激发光源：红外（850nm±20 nm）、蓝光（458nm±5 nm）、绿光 (525 nm±20 nm)
	是

	5
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]探测模块（光电倍增管PMT）
	★
	光电倍增管PMT，覆盖深紫外到可见光范围。

	是

	5.1
	探测模块（光电倍增管PMT）
	
	灵敏度范围：160nm ~ 630nm。
	是

	5.2
	探测模块（光电倍增管PMT）
	
	探测模块应具有高灵敏度，提供实际的测量灵敏度曲线/数据。
	是

	5.3
	探测模块（光电倍增管PMT）
	
	低暗度计数，带光子计数器。
	是

	6
	成像光学模块
	★
	可配置至少一个滤光片轮，每个滤光片轮带6个滤光片位置。软件控制、自动切换释光探测窗口。
	是

	6.1
	成像光学模块
	
	带最优化的滤光片组，用于所有主要的石英或长石矿物、以及其他材料和应用。
参数：石英458nm激发，采集365nm信号。
	是

	7
	单颗粒测试模块CCD 成像模块
	★
	配置超灵敏背照式CCD相机（用于空间分辨发光/单颗粒分析），可在紫外到近红外范围（200nm-1050nm）内实现空间分辨成像探测和单颗粒测量；
具有1024 1024 像素。
最大帧速率：>33 帧；包括电动机械快门；
≥ 95% QEmax，13 μm像素
包含基于CCD的单颗粒分析软件和单颗粒样品制备套件。
	是

	7.1
	单颗粒测试模块CCD 成像模块
	#
	配置专用红外光学器件，适用于CCMOS及以上相机。
	是

	7.2
	单颗粒测试模块CCD 成像模块
	
	在相机芯片上样品成像区域直径8 mm±0.5mm
	[bookmark: OLE_LINK16]是

	8
	操作软件
	#
	[bookmark: OLE_LINK14]操作软件和评估软件包括以下功能： 用户账号管理系统；透明工作流；专业设计的用户界面；智能参数选择； 
	是

	8.1
	操作软件
	
	可方便地进行单步编程、以及标准的测量顺序编程；数据采集、存储和输出；实时数据的图形化呈现；数据采集发光曲线、温度等；自动背景消除 ；智能追踪超限值 
	是

	9
	附件
	
	不锈钢制的样品杯，100 个。
	

	9.1
	附件
	
	不锈钢制的样品盘，100 个
	

	9.2
	附件
	
	抛光样品盘，100 个
	

	9.3
	附件
	
	国内供货空气压缩机 1 台
	

	9.4
	附件
	
	国内供货台式电脑1套i7英特尔要求，不少于4核，以及8线程的处理器 
	


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“是”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
4、 商务要求
（一）海洋沉积物释光测年仪
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	★
	合同签订之日起8个月内完成供货。


	2
	交货/服务/建设地点
	★
	采购人指定地点。

	3
	质保期
	
	自验收合格之日起计算，所有硬件1年免费保修、所有软件终身免费升级.

	4
	包装和运输
	
	供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。

	5
	服务标准/
售后服务要求
	
	电话报修后48小时上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案。
所有硬件过免费保修期后、所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用，软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	6
	安装调试
	
	由制造厂家提供详细手册，包括使用及安装、调试、操作、维修等内容
安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由供应商承担。

	7
	培训要求
	
	提供4天以上现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	8
	验收标准
	★
	按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	9
	付款方式
	★
	成交供应商应于合同签订后向采购人支付合同标的额的 5%作为履约保证金。仪器设备到货并经使用单位验收合格且验收资料归档后，采购人在 30个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100% 。采购人应于设备验收合格满一年后，且成交供应商无任何违约行为（包括但不限于质量问题、售后服务瑕疵等），向成交供应商无息返还全部履约保证金。
若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。


五、实现的政府采购政策目标
（一）本项目采购活动严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，积极落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策。具体措施包括：
（1）对节能环保产品，依据国家认可的节能产品认证机构出具的认证证书，在评审时给予相应加分或价格扣除。
（2）优先采购符合国家环保标准的产品，减少环境污染。
支持创新产品，对拥有自主知识产权或采用先进技术的产品在同等条件下优先考虑。

（二）本项目为：
□专门面向中小企业采购项目
□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）
☑非专门面向中小企业采购项目
[bookmark: _GoBack]（三）按中小企业划分标准所属行业：   工业    
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