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项目名称：中国地质大学（武汉）三维
主动源高密度浅层地震仪设备购置    
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编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。














  一、项目概况
浅层地震仪能高效探测浅层高分辨率地质结构，如城市活断层、滑坡面或地下构筑物，提供高分辨率数据。在地质灾害预警（如地震、滑坡）和环境监测中地震监测发挥关键作用，快速评估风险，支持决策，保护人民生命财产安全。 

二、主要标的
货物：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	货物
名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格/性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	三维主动源高密度浅层地震仪
	否
	套
	1
	
	
	是



三、技术要求
（一）三维主动源高密度浅层地震仪（一套）
1.功能要求：（用于开展什么活动，实现什么功能、目标或达到什么性能等）
进一步强化一流专业实践课程含金量，直接支撑《地震资料采集与处理》、《反射地震资料处理实习》、《反射地震资料解释实习》、《工程地震勘探实习》、《勘查地球物理教学实习》等实践课程的教学，让学生有机会能接触到专业主流设备，亲手采集高质量的专业数据，能在后续环节设计与优化数据处理解释流程，显著提升教学质量。
该仪器能够实现不同能级地震信号激发及不同频带数据接收，在环境敏感区可采用无损低能级激发。通过优化节点采集观测系统布设方法，可实现浅层主动源反射、折射、面波及微动地震勘探。提高数据采集效率，降低仪器准备时间，提高野外避障能力。提高野外浅地表探测深度，开展有效的反射、折射、面波及微动信号采集实验。
2. 应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
主要参考行业标准DZ/T 0178-1997《数字浅层地震仪通用技术条件》等。
3. 后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
运维服务：供应商需提供≥2年核心部件质保（含震源、节点地震仪）以及≥1年非核心配件质保，故障响应时间≤24小时，修复时间≤7天；提供原厂操作培训（不少于4人次·天，含理论+实操），确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。
升级更新：设备软件5年免费保修升级。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥5年），常用备件需在用户提出需求后7个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	震源特性
	
	★激发能级设置支持不少于3个独立能级的自定义配置，可适配不同地质条件下的震源激发作业。
#设备整体总重量≤100kg，满足野外复杂工况下的转运与布设轻量化要求。
	是

	2
	节点性能
	
	★节点内置检波器自然频率≤5Hz，可有效捕捉低频段的微弱地震信号。
节点采样间隔覆盖0.5ms至4ms区间，内置多档标准采样率选项，满足地震数据的采集。
节点内置存储容量不低于64GB；
#在4ms标准采样率工况下，节点连续不间断工作续航时长不低于7天，可满足长时间无人值守的野外采集作业。
	是

	3
	节点数量及实时通信能力
	
	★设备最大支持接入的采集节点总数量≥300。
#设备支持4G无线通信的采集节点数量≥48，可实现对应点位采集数据的远程实时回传与设备状态在线监控。
	是

	4
	外接地震检波器数量及性能
	
	★支持外接独立地震检波器的节点数量，不低于总采集节点数的50%，可灵活适配不同频段的信号采集。
#外接独立地震检波器的自然频率≤2Hz，可完整捕捉超低频段的微弱地震信号。
	是

	5
	配套软件及功能
	#
	配套软件具有采集作业参数编辑、分发、数据实时质控、数据回收、切割、格式转换等基础功能，以及主动源反射、折射、面波及被动源处理功能
	是

	6
	节点待机时间
	#
	在常规低功耗待机模式下，续航时长不低于25天。
	是

	7
	通道数量、地震仪A/D位数、频率响应、传感器灵敏度、 使用温度、配件要求
	#
	节点内置检波器通道数≥1， A/D位数32位，有效频带范围覆盖0.5-500Hz，传感器灵敏度不低于80V/m/s。工作温度-40℃至+70℃。
配件包括但不限于微秒记录仪、充电/数据下载一体化设备、电源适配器、数据传输线缆。
	是


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
 四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	★
	合同签订后60天内交货并完成安装调试。

	2
	交货/服务/建设地点
	★
	采购人指定地点。

	3
	质保期
	★
	自验收合格之日起计算，震源及节点地震仪主体硬件2年免费保修、电池等配件1年费保修，所有软件5年免费保修升级。

	4
	包装和运输
	★
	供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。

	5
	服务标准/
售后服务要求
	★
	电话报修后24小时响应、7天内排除故障或找到解决方案。
所有硬件过免费保修期后、所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 

	6
	安装调试
	★
	安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由供应商承担。

	7
	培训要求
	★
	提供原厂操作培训（不少于4人次•天，含理论+实操），确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能，交通等与培训相关的费用均由中标人承担。

	8
	验收标准
	★
	按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	9
	付款方式
	★
	（1）中标人应于合同签订之日起7个工作日内，向采购人支付合同标的额的5%作为履约保证金。中标人应将履约保证金支付至采购人指定账户。
（2）仪器设备到货并经使用单位验收合格后，采购人在7个工作日内向中标人支付合同总金额的100%。采购人应于设备验收合格满一年后，且中标人无任何违约行为（包括但不限于质量问题、售后服务瑕疵等），向中标人无息返还全部履约保证金。

	10
	保险
	★
	由投标人承担。

	11
	知识产权
	★
	中标人对向采购人供应的产品需拥有自主知识产权（包括但不限于专利权、商标权或商业秘密等）或获得了权利人的许可，保证向采购人提供的产品不侵犯任何人的知识产权，当采购人因中标人供应的产品侵权遭受他人索赔或行政处罚等维权措施的，中标人应全力组织协调应对，并赔偿采购人的损失（包括不限于因停产停售造成的损失、律师费、差旅费、赔偿金、罚款等）。

	12 
	其他
	★
	报价要求：（1）投标人的报价均应以人民币进行报价。
（2）投标报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、检测、调试、培训、验收、售后服务、利润、税费等费用。


五、实现的政府采购政策目标
（一）本项目须落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策的描述。
本项目震源采用电池供电，提供多个能级激发，在环境敏感区采用低能级激发以保证符合环境保护要求。
（二）本项目为：
□专门面向中小企业采购项目
□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）
非专门面向中小企业采购项目
（三）按中小企业划分标准所属行业：  工业     
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