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采 购 需 求 书




项目名称： 中国地质大学（武汉）偏反
荧光显微镜                         
用户单位：     海洋学院            
编制时间：    2026年8月8日         







编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。


一、项目概况
本次采购为进口教学科研核心设备，服务于海洋学院海洋地质、海洋沉积物年代学、矿物岩石学等教学与科研工作。
偏反荧光显微镜主要用于观察和研究岩石中的透明和不透明矿物的光学性质，包括解理、突起、糙面、干涉色、反射色、多色性内反射等，以便确定岩石类型、矿石中主要矿物的类型及其接触关系，同时可以观测透明矿物和不透明矿物中包裹体，从而为矿床学、岩石学和地球化学等地球科学领域的研究提供基础性原始数据。偏反荧光显微镜作为地质矿物鉴定中重要的仪器设备，地质结构的性质和演化与地球的演化及矿产资源、能源的形成密切相关，是目前地矿鉴定行业最重要最常用的仪器。偏光显微镜下矿物的解理、突起、糙面、干涉色、反射色、多色性内反射等矿物特性，作为矿床学、岩石学、宝石学、油气地质、天体地质、构造地质、环境地质等诸多地质相关领域的原始数据。近几十年，国内地质学家通过偏光显微镜的研究方法，对油气成藏机理尤其是油气充注以及成分演化史研究、金属矿床的成矿流体的来源、运移沉淀及成矿机制等方面都取得了较大的进展。
二、主要标的
货物：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	货物
名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格/性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	偏反荧光显微镜
	是
	台
	1
	#1.显微镜需为正置式偏光显微镜，具有透射反射双光路，可以进行透射光及反射光观察。
2.需采用无限远轴向径向双重色差校正的光学系统；使用45mm国际标准齐焦距离。
3.总放大倍率范围不小于50x-500x。
4.光路系统：配置50％-50％分光，可同时在目镜观察和相机采集图像。
5.聚光镜：配置消色差消球差万能聚光镜。
#6.观察模式：反射光功能模块盒不少于4位，需带有位置编码，软件可以实时显示当前使用观察模式。具有反射明场、透射明场、透射偏光、反射偏光等观察功能。
#7.智能控制系统：具备光强记忆功能，光强实时自动调节；自动识别放大倍数并自动加载标尺，自动识别观察方式；机身集成ECO节能模式。
8.宽视场双目观察目镜，视场数不小于10x/23，带视度补偿；双目镜筒为铰链式，眼点高低可调。
★9.物镜：反差增强型偏光物镜，要求最少配置5x、10x、20x、50x。
5x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.15；
10x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.25；
20x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.45；
50x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.75；
其中，50x高倍物镜前端需要有弹簧保护装置，防止操作不当撞坏物镜。
10.需配备90°可调检偏器，透射反射各一个，调节精度不小于0.1°，以观察矿物各向异性颜色的变化。需配置补偿器λ（石膏）一个。
★11.偏光旋转载物台：需具有无调整机构的自动锁定防止下滑的谐波齿轮装置，长时间使用防止下滑。可旋转360°，旋转调节精度不小于0.1°。需带有可定位的偏光移动尺。直径不小于190mm。 
★12.多孔编码式偏光物镜转换器，至少涵盖5颗物镜同时安装，需要带有位置编码，实时读取物镜倍数，自动调节各倍数下的光源亮度。可单独对中，对中精度高。
13.透反射双光路均采用柯勒照明的全消色差反射光路。使用长寿命高亮度LED光源，使用寿命不小于50000小时。
★14.显微镜同品牌高分辨彩色相机，需要有4K高清拍照和录像功能，帧率不小于30fps；物理像素不低于800万；至少具有HDMI、USB 3.0 Type C、网络接口、Micro D接口；具备HDR功能；带有拍照按键；带有制冷功能。
15.需配备目镜十字线测微尺、测微台尺，用于长度测量及定标。
16.图象输出：
硬件：配套商用台式机，配置不低于（i5/1T/16G/23”显示器），同品牌键鼠；图像处理软件：显微镜同品牌软件，可实现自动识别物镜、观察方式、自动调节光源亮度、景深扩展、视频录制等功能。
	合同签订后3个月内交货并完成安装调试
	是



三、技术要求
1.功能要求：
偏反荧光显微镜主要用于观察和研究岩石中的透明和不透明矿物的光学性质，包括解理、突起、糙面、干涉色、反射色、多色性内反射等，以便确定岩石类型、矿石中主要矿物的类型及其接触关系，同时可以观测透明矿物和不透明矿物中包裹体，从而为海洋地质学、矿床学、岩石学和地球化学等地球科学领域的研究提供基础性原始数据。
2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
运维服务：供应商需提供≥1年免费整机质保，质保期内每半年开展1次现场巡检，故障响应时间≤24小时，修复时间≤72小时；提供原厂操作培训（不少于2人次·天，含理论+实操），确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。
升级更新：设备软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展，供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥10年），常用备件需在用户提出需求后7个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
3.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	物镜
	★
	物镜：反差增强型偏光物镜，要求最少配置5x、10x、20x、50x。
5x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.15；
10x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.25；
20x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.45；
50x反差增强型偏光物镜，数值孔径不小于0.75；
其中，50x高倍物镜前端需要有弹簧保护装置，防止操作不当撞坏物镜。
	是

	2
	偏光旋转载物台
	★
	偏光旋转载物台：需具有无调整机构的自动锁定防止下滑的谐波齿轮装置，长时间使用防止下滑。可旋转360°，旋转调节精度不小于0.1°。需带有可定位的偏光移动尺。直径不小于190mm。
	是

	3
	物镜转换器
	★
	多孔编码式偏光物镜转换器，至少涵盖5颗物镜同时安装，需要带有位置编码，实时读取物镜倍数，自动调节各倍数下的光源亮度。可单独对中，对中精度高。
	是

	4
	高分辨彩色相机
	★
	显微镜同品牌高分辨彩色相机，需要有4K高清拍照和录像功能，帧率不小于30fps；物理像素不低于800万；至少具有HDMI、USB 3.0 Type C、网络接口、Micro D接口；具备HDR功能；带有拍照按键；带有制冷功能。
	是


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“是”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
4、 商务要求
（二）偏反荧光显微镜
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	★
	合同签订之日起3个月内完成供货。


	2
	交货/服务/建设地点
	★
	采购人指定地点。

	3
	质保期
	
	自验收合格之日起计算，所有硬件1年免费保修、所有软件终身免费升级.

	4
	包装和运输
	
	供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。

	5
	服务标准/
售后服务要求
	
	电话报修后48小时上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案。
所有硬件过免费保修期后、所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用，软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	6
	安装调试
	
	安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由供应商承担。

	7
	培训要求
	
	提供2天以上现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	8
	验收标准
	★
	按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	9
	付款方式
	★
	成交供应商应于合同签订后向采购人支付合同标的额的 5%作为履约保证金。仪器设备到货并经使用单位验收合格且验收资料归档后，采购人在 30个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100% 。采购人应于设备验收合格满一年后，且成交供应商无任何违约行为（包括但不限于质量问题、售后服务瑕疵等），向成交供应商无息返还全部履约保证金。若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。



五、实现的政府采购政策目标
（一）本项目采购活动严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，积极落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策。具体措施包括：
（1）对节能环保产品，依据国家认可的节能产品认证机构出具的认证证书，在评审时给予相应加分或价格扣除。
（2）优先采购符合国家环保标准的产品，减少环境污染。
支持创新产品，对拥有自主知识产权或采用先进技术的产品在同等条件下优先考虑。

（二）本项目为：
□专门面向中小企业采购项目
□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）
☑非专门面向中小企业采购项目
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