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采 购 需 求 书




项目名称：中国地质大学（武汉）生物
荧光及偏光显微镜等设备购置         
用户单位：  地球与行星科学学院      
编制时间：   2026年7月26日       







编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一投标人。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。














  一、项目概况
项目背景：中国地质大学（武汉）地球与行星科学学院是国家地质学理科基础科学研究和教学人才培养基地，地质学一级学科在历次教育部高校学科评估中均排名全国第一，2017年获“A+”学科，并入选国家“双一流”建设学科。学院聚焦矿物岩石学、地球化学、行星地质学、沉积演化等前沿方向，坚持培养具备国际视野、创新思维和实践能力的拔尖地学人才，覆盖本、硕、博全层次人才培养现阶段我校地质学相关专业教学、科研对显微观测设备需求多元，比如常规课堂互动教学需要可联网交互的显微设备，大批量地质薄片需要自动化数字化归档设备，流体包裹体相关实验研究需要温控观测设备。现有老旧偏光显微镜使用年限久、功能单一，缺少互动型生物荧光显微镜、全自动薄片扫描显微镜、热台显微镜三类专用设备，制约数字化课堂建设、岩石样品数据库搭建、热液成矿等相关实验开展；三类设备功能互补，统一采购可补齐显微实验硬件短板，支撑双一流学科教学与科研建设。
立项目的：采购生物荧光显微镜、全自动薄片扫描显微镜、热台偏光显微镜三类设备，在教学上，支撑岩石学、矿相学、流体包裹体地质学等本硕核心课程实验，打造可远程交互的显微课堂、数字化薄片资源库，增设温控显微实操实验，提升学生实操能力与教学效率；在科研上，搭建数字岩石数据库、获取流体包裹体温度等关键成矿参数，支撑矿物智能鉴定、热液成矿、油气成藏等方向研究，提升实验效率与数据复用能力。
现有环境和条件：生物荧光显微镜可部署于现有70㎡教室，水电、桌椅完备，可直接改造为显微互动教室；全自动薄片扫描显微镜可利用现有实验室场地、供电及校内存储服务器部署；热台偏光显微镜计划安置在东校区国重实验室115室（面积30㎡），已有标准实验台、适配供电，原有普通偏光显微镜可配合开展常规岩矿鉴定。综上，现有场地基础设施均可满足三类设备安装、运行条件。
需要与其他项目配合情况：本项目设备采购、安装调试依托现有场地及校内已有网络、存储资源即可完成，无需配合其他项目实施。

二、主要标的
货物：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	货物
名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格/性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	生物荧光显微镜
	否
	套
	33
	1、物镜：
荧光物镜：4X NA.0.13\10X NA.0.30\20X NA.0.50\40X NA.0.75\100X NA.1.30
2、激发块：DAPI\FITC\TRITC激发块
3、光源：100W明场光源和3万小时以上寿命LED荧光光源，即开即关，明场与荧光一键切换。
4、摄像系统：全局快门、1.1英寸、灵敏度：2058MV WITH 1/30S、制冷-42度
5、支持无线数码显微互动教学系统。
	90天
	是

	2
	全自动薄片扫描显微镜
	否
	套
	1
	科研级全自动偏光显微镜，放大倍率范围不低于25x-1000x，配置75x50mm全自动扫描载物台、薄片扫描专用相机及自动拼图软件模块可实现各个倍率的大视野扫描成像。
	90天
	否

	3
	热台偏光显微镜
	否
	套
	1
	科研级偏光显微镜，放大倍率范围不低于50x-500x，其中20x及50x要求配置热台专用长焦物镜，采用不小于6孔均可对中调节物镜转换器，包裹体专用冷热台，温度范围不低于-195到600℃。
	90天
	否


三、技术要求
（一）（生物荧光显微镜）（33套）
1.功能要求：用于开展地质学、岩石矿物、古生物学、微生物学、材料科学等实验教学课程；实现透反两用的明场、荧光的显微观察功能及数码互动教学功能；能在显微镜和摄像头下清晰的观察到样本的形貌，满足以上课程的教学需求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范： GB/T 2985-2008《生物显微镜》、JB/T 5479-1999《荧光生物显微镜》等。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
安装调试：中标人负责设备到货后的现场安装、调试及验收测试，验收标准依据投标技术参数及国家相关标准执行；安装调试完成后，需出具设备性能验收报告，经采购人确认签字后方视为验收合格。
运维服务：投标人需提供3年整机质保，质保期内每半年开展1次现场巡检；提供原厂操作培训，不限人次，根据客户需要延长培训时间，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能，针对疑难问题，邀请资深应用专家提供解决方案。
升级更新：设备软件终身升级，硬件支持后续功能扩展，投标人需在新技术推出后30日内告知用户升级方案，并完成后续实施。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥5年），常用备件需在用户提出需求后15个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	观察筒
	#
	需配备符合‌人机工程学设计‌且‌视野数（Field Number, FN）≥23mm‌的显微镜三目镜筒，倾斜角30°，瞳距调节范围≥55-75mm，双目屈光度可调，光路分光模式至少支持三档切换(100:0,20:80,0:100)。
	是

	2
	物镜转换器
	#
	内嵌编码物镜转换器，物镜安装孔位≥6孔，具备物镜倍率自动识别功能，联动摄像系统比例尺适配切换，可将当前使用物镜信息传输至软件端显示。
	是

	3
	物镜
	★
	半复消色差平场荧光物镜（Plan Fluor），数值必须满足以下要求：
2X：NA≥0.05，工作距离≥7.2mm；
4X：NA≥0.13，工作距离≥17.3mm；
10X：NA≥0.30，工作距离≥11.7mm；
20X：NA≥0.50，工作距离≥2.2mm；
40X：NA≥0.75，工作距离≥0.7mm；
100X 油浸物镜：NA≥1.30，工作距离≥0.13mm
	是

	4
	载物台
	#
	双片夹钢丝载物台工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀，尺寸≥220(W)×170(D)mm，X轴行程≥80mm，Y轴行程≥55mm。载物台需自带荧光遮光挡板，降低杂散光反射干扰。需提供载物台自带荧光挡板实物图片和现场演示证明。
	是

	5
	主动光强管理系统
	#
	具备光源亮度指示器，可存储≥10 组不同亮度预设方案，适配全部物镜档位调用。需提供实物图片和现场演示证明。
	是

	6
	ECO节能照明系统
	#
	系统具备节能休眠功能开关：可通过机身前端的传感器检测显微镜使用状态实现光源休眠；当机身前端的传感器检测到显微镜前有人员使用设备时，自动唤醒并恢复预设光源参数；支持手动开启/关闭节能模式。需提供实物图片和现场演示证明。
	是

	7
	亮度记忆功能
	#
	具备物镜联动亮度记忆功能开关：可对不同物镜分别保存光源亮度；切换物镜时自动调取对应预设亮度；支持开启/关闭该联动功能，需提供实物图片和现场演示证明。
	是

	8
	柯拉/柯勒/科勒照明系统
	#
	内置LBD滤色片，ND25检光片及ND6检光片、12V100W卤素灯，卤素灯及10WLED灯用户可以直接进行照明切换，提供LED灯可直接在卤素灯底座上进行切换的国家权威机构出具的证书证明。 
	是

	9
	荧光照明系统和荧光装置
	#
	①需配备同显微镜品牌超高亮度LED荧光光源，支持瞬时启动无需预热；光源使用寿命≥20000小时；具备光源亮度分级控制管理功能。
②需配备同显微镜品牌≥6位荧光滤色块转塔（荧光转盘、滤色块转盘或其他不同名称但同等功能装置）（至少5个荧光通道位置+1个明场位置）；配置至少三套滤色组件，分别适配DAPI/Hoechst、FITC/EGFP、TRITC/Cy3通道观测。
	是

	10
	智能调光旋钮
	#
	需具备一体化光源控制旋钮，支持连续调节光源亮度；支持点击调光旋钮切换明场光路与荧光光路。(提供原厂彩页及现场演示证明)
	是

	11
	微分干涉装置
	#
	配备DIC插片以及起偏器、检偏器，物镜及光学系统支持微分干涉观察。提供实物图片证明。
	是

	12
	电动调焦机构
	★
	显微镜机身调焦机构行程范围≥29mm，实时电动/手动调焦，粗调和微调手轮粗调≥17mm/转，微调≤0.1mm/转，上限位，松紧调节环。5相步进电机，长交叉滚轮系统，精度≤0.01mm，重复精度≤0.5mm,最大速度≥1.4mm/sec. 支持自动景深叠加。(提供原厂彩页证明)。
	是

	13
	显微成像系统硬件
	★
	全局快门；芯片尺寸≥1.1英寸；像素点尺寸≥4.5µmx4.5µm；1/30s工况下灵敏度≥2000mV；芯片制冷温度≤-40℃；分辨率≥3200×2200 时帧率≥33fps；开放所有操作系统的SDK，并配套显微镜同品牌分析软件。（提供原厂彩页证明）。
	是

	14
	兼容性要求
	#
	显微镜、摄像系统、图像处理软件、无线互动控制软件必须为同一品牌。需提供厂家盖章承诺和图像处理软件、无线互动控制软件的计算机软件著作权登记证书复印件。
	是

	15
	图像处理功能
	#
	① 提供双图比较功能，含固定照片和动态照片；提供马赛克、石版画等后期处理功能；可实现图像合并及3D化显示。
② 配套去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像,支持多种图像输入格式多层聚焦功能。
③ 全景拍照模式：可以移动载物台X、Y轴将切片进行移动（可左右、上下进行），图像移动扫描进行识别组合，拍摄下全景的大图片。
	是

	16
	比例尺功能
	★
	必须实时添加动态比例尺并能保存含有比例尺的图像，同时需提供显微玻片定位器：方格总数：1100格；线宽：20um；单个方格面积：1mm*1mm。需提供玻片定位器实物照片证明。
	是

	17
	视频捕捉功能
	#
	可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像。以上所拍照片、所录视频均可带有时间戳（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	18
	软件控制显微镜功能
	#
	① 在软件上可显示当前使用物镜的倍率和所使用的激发块。也可以通过入软件切换所使用的透反射光源。
② 在软件上可控制亮度记忆开关和节能时间，并且在软件上能够调节光源亮度强度。
需提供软件截图证明及样机演示。
	是

	19
	荧光拍图模块
	#
	①支持对实时图像进行动态范围调节。需提供软件截图和现场演示证明。
② 支持明场、各色荧光自动融合，拍照后仍然可调节图片动态范围。需提供软件截图和现场演示证明。
	是

	20
	荧光定量功能
	#
	通过灰度值进行荧光定量。需提供软件截图证明。
	是

	21
	跨平台解决方案
	#
	客户端软件支持 Windows、Android、iOS、鸿蒙主流操作系统，各类品牌移动终端均可接入；提供软件著作权登记证书。（软著申请表中需包含支持IOS、Android、Windows、鸿蒙等操作系统）
	是

	22
	控制学生端功能
	
	单独放大缩小任一学生图像，多屏或单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像，可一键完成，一键恢复。
	否

	23
	宏观实验记录功能
	
	智能手机或 Pad 随时拍照记录实验过程。根据设定的实验步骤提交实验报告。提供软件截图证明。
	是

	24
	微观宏观双通道功能
	
	教师端可实时观察到所有终端显微镜下（微观）和手机或平板摄像头下（宏观）的实时动态图像。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	25
	彩信功能
	
	学生与教师之间可以互发彩信，彩信内容可以图片，文字，标注。
	否

	26
	实验报告批改功能
	
	对学生提交的作业和实验报告批改评分，导出excel、word等可编辑版格式的学生评测成绩。
	否

	27
	一键截屏按钮和听课反馈功能
	#
	学生可以使用一键截屏按钮在相册中保存课件知识要点。如果学生没听懂可以通过点击听课反馈按钮让老师了解学生的掌握程度。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	28
	设备故障报修功能
	#
	学生端软件提供一键记录设备状态。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	29
	教师端学生端同一个界面要求
	#
	①互动软件教师端图像和学生端微观图像以及宏观图像需在同一个界面内，方便老师操作。（需提供软件截图和现场演示证明）。
②在互动系统中任何一台学生机可随时切换为教师机。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	30
	监控功能
	
	互动软件教师端可以实施监控学生手机、平板、电脑等终端的实时界面。
	否

	31
	分组讨论功能
	#
	具备小组划分功能，各小组通过语音、图片独自讨论交流，互不干扰。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	32
	多模块功能
	#
	可灵活组合各种模块，适应不同的教学环境（手机版、大屏版、网络版、IP摄像头版、演示版、分光计版）。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	33
	教师端学生视窗功能
	#
	双击互动软件学生窗口即可充满屏幕或者缩小，点击学生窗口录像按钮即可实时录像。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	34
	云互动功能
	#
	支持云互动，所有上课照片和视频可同步上传云端，确保教学过程不中断、不丢失（需提供云互动软件截图证明）
	是

	35
	远程控制教师端软件功能
	#
	用户可在移动终端（如支持ios 或安卓等系统的平板或手机）上远程操作教师端互动软件（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	36
	无线AP系统
	#
	无线AP系统需支持 Wi-Fi 6（802.11ax）或更高标准，满足以下性能：单AP带机量≥30 台，网络延迟≤50ms（需提供摄像头和无线AP发出的信号是Wi-Fi 6信号的实物照片证明）
	是

	37
	系统稳定性证明
	#
	投标人需提供视频演示1套包含60个点以上的无线智能互动系统正常运行的真实场景。
	是

	38
	学生端APP功能
	#
	微观图像、宏观图像、课堂交互、教学求助等功能；（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	39
	激光笔功能
	#
	IOS和安卓学生端均有激光笔功能，红点随着指尖移动。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	40
	重力感应功能
	#
	支持实时图像与显示双画面切换，双画面为静态图片与实时图像进行对比。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	41
	缓存清理功能
	#
	安卓学生端自带缓存清理功能，防止 APP 缓存数据滚雪球式增加。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	42
	模块选择
	#
	学生端软件具备模块选择功能，可打开或关闭以下模块：投射屏幕、屏幕清晰度、截图快捷方式、推流服务、激光笔示教、物理实验教学、云互动、教学示范倒转、考试系统、WI-FI配置、大课模式、有线连接、登录模块功能。（需提供软件截图和现场演示证明）。
	是

	43
	其他软件功能
	
	1、 软件分为“ 引导模式 ”和“考核模式 ”可自行选择：引导模式：以教学讲解为目的，包含有详细的知识点说明和操作提示说明，部分知识点配有原理视频解说。考核模式：以验证学习效果为目的，实验中关键知识点提示会被隐藏。退出实验时将自动统计成绩并提交至平台管理系统。
2、 界面实时显示实验名称、实验进度、当前所在步骤。步骤管理功能：实验按照多个步骤划分，点击步骤按钮可弹出全部步骤菜单界面。步骤菜单中实时显示当前实验完成情况包括已完成、未完成、进行中。步骤菜单中有跳转功能，点击可跳转至该步骤。文字提示框：主要提示的文字包括引导操作提示、知识点讲解等。
3、 时间统计功能：项目操作时间统计进管理后台，老师可通过后台进行查看。选择题功能：支持加入选择题。当操作错误超过一定次数，会给出正确答案和问题解析。知识点表现形式：用文字、3D 模型、图片、选择题、视频、动画、等画面表现形式，结合鼠标点击、键盘输入等交互方式模拟整个实验流程。
4、 该实验包含：光学显微镜的结构识别、光学显微镜的使用、显微镜的结构和使用三个模块。光学显微镜的结构识别：交互模拟进行光学显微镜结构的识别和学习。光学显微镜的使用：在 3D 场景中交互进行光学显微镜使用的学习。显微镜的结构和使用：配有详细的操作视频进行显微镜的结构讲解和使用方法的学习。
5、 要求具有过程形成性评价系统，软件能记录操作者实验操作完成度、实验设置每一步对错、最终成绩等数据，该数据能被平台监控、记录、统计。
	是

	44
	工作站
	
	处理器性能不低于Intel i7 14代同等水平；内存≥16GB；固态硬盘≥1TB；配备≥27英寸4K显示器。
	否


（二）（全自动薄片扫描显微镜）（1套）
1.功能要求：该设备投入使用后，将实现岩石、矿物及探针片等地质样品从扫描、到拼接的全流程自动化，支持明场、偏光、正交及反射光等多种成像模式，大幅降低人工操作强度并成倍提升图像采集效率；所生成的高分辨率全域数字图像可长期保存、随时调阅和网络共享，有效解决实物薄片易损耗、难复用的痛点，为建立“数字岩石”标本库奠定基础；同时，高质量的结构化图像数据可无缝对接后续矿物自动识别、颗粒定量统计和岩性智能分类等分析流程，使传统岩相学观察升级为可量化、可挖掘的数字分析，从而有力支撑矿产勘探、油气储层评价等科研课题，并为实验教学提供丰富、可重复的数字化案例，推动地质学相关课程的教学模式革新。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
主要遵循的国家和行业标准包括：
 整机要求：符合 GB/T 24665-2009《偏光显微镜》 国家标准。
 偏光系统：符合 GB/T 22061-2008《显微镜 偏光显微术的参考系统》。
 岩矿鉴定应用：符合 DZ/T 0275.4-2015《岩矿鉴定技术规范》 系列标准。
 教学用途：符合JY 0001-2003《教学仪器一般质量要求》等。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
安装调试：中标人负责设备到货后的现场安装、调试及验收测试，验收标准依据投标技术参数及国家相关标准执行；安装调试完成后，需出具设备性能验收报告，经采购人确认签字后方视为验收合格。
运维服务：投标人需提供3年整机质保，质保期内每半年开展1次现场巡检；提供原厂操作培训，不限人次，根据客户需要延长培训时间，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能，针对疑难问题，邀请资深应用专家提供解决方案。
升级更新：设备软件终身升级，硬件支持后续功能扩展，投标人需在新技术推出后30日内告知用户升级方案，并完成后续实施。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥5年），常用备件需在用户提出需求后15个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	光学系统
	
	采用无限远轴向及横向色差校正及反差增强的复消色光学系统。
	否

	2
	放大倍率及目镜
	#
	总放大倍率范围25x、50x、100x、200x、500x、1000x。不少于6支；规格：2.5x NA≥0.085；5x NA≥0.15；10x NA≥0.25；20x NA≥0.45；50x NA≥0.80；100x NA≥0.90；50x及100x物镜前端需配置弹簧伸缩保护结构，防止镜片磕碰。10x一对，视场数不小于23，其中一只目镜带有测微尺。
	是

	3
	反射光功能转盘
	★
	不小于6位可电动切换的反射光功能转盘，且具备编码功能，软件可实时读取显微镜当前观察模式。
	是

	4
	观察模式
	
	具备透反射明场及单偏光、正交偏光等模式，且要求偏光角度均可调。
	否

	5
	样品高度
	★
	不小于110mm。
	是

	6
	智能控制系统
	
	放大倍数、观察方式、标尺自动识别添加；光强记忆，自动调整；具有ECO环保模式，延长显微镜使用寿命。
	是

	7
	聚光镜
	
	要求消色差消球差万能聚光镜，数值孔径不小于0.90。
	是

	8
	彩色相机
	
	同品牌原厂彩色相机，有效像素不低于1230万，分辨率不低于4032x3044，带有制冷功能，最高采集帧率不小于30fps。
	是

	9
	图形采集处理分析软件
	
	原厂专业图像采集分析软件，
1) 用户管理模式：具有管理员、主管、操作者等不同的用户模式。
2) 软件可自动识别并控制当前的硬件状态（物镜、光强、观察模式等），拍摄的图像可保存成TIFF、JPEG、PNG等格式，图像包含硬件及拍摄时的信息（曝光时间、标尺、拍摄时间、及硬件信息）。方便对图像进行重复分析等。也可保存成其他图像格式，并可对图像进行压缩等操作。
3)工作台：软件具有不同的功能的工作台（如拍照、测量、保存等），不同的功能使用不同的工作台。用户可自定义设置工作台，添加或者删除。
4)作业模式：可使用作业模式可设置重复性任务的作业模板。可以预先确定显微镜的参数并指定单独的工作台，以保证结果的可重复性。工作台与作业模板相结合可以设置不同样品的工作流。
5)基础模块：具有通过计算机控制获实时取图像；可实现手动景深叠加，自动图像拼接，视频录制等图像拍摄功能，可对图像进行亮度对比度调节、注释、交互式测量的图像分析（如长度、角度、轮廓、灰度强度、面积等）；自动添加物镜电子标尺；图像获取和报告的文档系统；具有多通道图像对比功能。
6)	拼图及定位模块：可控制载物台进行图像拼接扫描，显微镜自动将采集的多视场图像，快速无缝拼成大幅图像，拼接完的图像没有拼缝亮度均匀。拼图范围可自定义设置，比如方形，圆形或者多边形或不规则图像，可将低倍图像设置成导航图像，快速设置拼图范围。
	是

	10
	电动控制系统
	★
	不小于6孔编码式物镜转换器，且均可对中调节。电动载物台，行程范围不小于75x50mm，最大速度不低于100mm/s。步进精度≤0.1um，配有手动移动手柄，也可手动调整。配合软件可进行多视场拼接等功能。
	是

	11
	光源
	
	透射光、反射光均采用科勒照明白光LED光源，色温（颜色）恒定，且不低于5700k，显色指数要求大于90。寿命不低于55000小时。
	是

	12
	附件
	
	测微台尺、防尘罩、压平器、云母及石膏试板等一套。
	否

	13
	镜体拍照按钮
	
	调焦机构需具有至少1个一键拍照按钮；支持将当前图像直接保存至U盘或电脑；支持左右手便捷操作；拍摄图像自动嵌入电子标尺。
	是

	14
	计算机
	
	处理器综合性能不低于Intel酷睿i7同等水平；内存≥32GB；配备≥512GB固态硬盘+≥2TB存储硬盘；配备DVD刻录装置；显示器≥24英寸。
	否


（三）（热台偏光显微镜）（1套）
1.功能要求：在可控升降温条件下，可对矿物薄片及流体包裹体进行原位观察与定量分析。
教学上：要求支撑《岩石学》《矿相学》实验课，直观展示矿物相变、熔融等热力学现象，帮助学生理解矿物成因。
科研上：要求精确测定流体包裹体的均一温度和冰点温度，据此计算古流体的盐度、密度和压力，为恢复成矿温度、成矿深度及流体演化历史提供核心数据支撑。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
主要遵循的国家和行业标准包括：
 整机要求：符合 GB/T 24665-2009《偏光显微镜》 国家标准。
 偏光系统：符合 GB/T 22061-2008《显微镜 偏光显微术的参考系统》。
 岩矿鉴定应用：符合 DZ/T 0275.4-2015《岩矿鉴定技术规范》 系列标准。
 教学用途：符合JY 0001-2003《教学仪器一般质量要求》等。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
安装调试：中标商负责设备到货后的现场安装、调试及验收测试，验收标准依据投标技术参数及国家相关标准执行；安装调试完成后，需出具设备性能验收报告，经采购方确认签字后方视为验收合格。
运维服务：供应商需提供3年免费整机质保，质保期内每半年开展1次现场巡检，提供原厂操作培训，不限人次，根据客户需要延长培训时间，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能，针对疑难问题，邀请资深应用专家提供解决方案。
升级更新：设备软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展，供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。并完成后续实施。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥5年），常用备件需在用户提出需求后15个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	光学系统
	
	采用无限远轴向及横向色差校正及反差增强的复消色光学系统。
	否

	2
	放大倍率及目镜
	#
	总放大倍率范围50x、100x、200x（热台专用长焦）、500x（热台专用长焦）。需配置半复消色差长焦物镜不少于4支，适配冷热台观测；5x 工作距离≥12mm；10x 工作距离≥11mm；20x 工作距离≥12.1mm；50x 工作距离≥9mm；50x 物镜前端配备弹簧伸缩保护结构，防止镜片磕碰。10x一对，视场数不小于23，其中一只目镜带有测微尺。
	是

	3
	反射光功能转盘
	★
	不小于6位可电动切换的反射光功能转盘，且具备编码功能，软件可实时读取显微镜当前观察模式。
	是

	4
	观察模式
	
	具备透反射明场及单偏光、正交偏光等模式，且要求偏光角度均可调。
	是

	5
	样品高度
	★
	不小于110mm。
	是

	6
	智能控制系统
	
	放大倍数、观察方式、标尺自动识别；光强记忆，自动调整；具有ECO环保模式，延长显微镜使用寿命。
	是

	7
	聚光镜
	
	要求消色差消球差万能聚光镜，数值孔径不小于0.90。
	是

	8
	物镜转换器
	#
	不小于6孔编码式物镜转盘，且均可对中调节。软件可实时读取显微镜当前放大倍率。
	是

	9
	彩色相机
	
	同品牌原厂彩色相机，有效像素不低于1230万，分辨率不低于4032x3044，带有制冷功能，最高采集帧率不小于30fps。
	是

	10
	图形采集软件
	
	原厂专业图像采集分析软件，软件可自动识别物镜并自动加载对应标尺，并可实现视频录制、景深扩展、图像拼接等图像拍摄功能；可对图像进行二维测量，标注自动叠加比例尺、图像对比等功能。
	是

	11
	偏光载物台
	
	要求可360°旋转，旋转调节精度≤0.1°，直径不小于200mm，带有偏光移动尺，行程不小于45x25mm。
	是

	12
	光源
	
	透射光、反射光均采用科勒照明白光LED光源，色温（颜色）恒定，且不低于5700k，显色指数要求大于90。寿命不低于55000小时。
	是

	13
	附件
	
	测微台尺、防尘罩、云母及石膏试板等一套。
	否

	14
	包裹体冷热台
	
	1.温度范围：-190到600℃；
2.温度精度和稳定性：≤±0.01℃；
3.光孔直径：≥1.2mm，偏差允许+0.1mm内；
4.样品X,Y轴向移动：不小于15mm；
5.样品加热面积：圆形加热台面，≥20mm，偏差允许+1mm内；
6.升降温速率范围覆盖：0.01℃/分钟～150℃/分钟；
7.两种送样器：一种送样器搭配保温银盖，另外一种送样器标配石英坩埚；
8.样品可以侧面导入不需要打开上盖；
9.超薄热台窗口：≤0.20mm；
10.适配物镜最小工作距离 0.1～4.5mm；适配聚光镜最小工作距离0.1～12.5mm
11.操作软件：具备温度和其他测量参数的实时图表，实时记录并逐行绘制，不少于100段程序设置，不少于5点温度校准。
	是

	15
	计算机
	
	处理器综合性能不低于Intel酷睿i7同等水平；内存≥32GB；配备≥512GB固态硬盘+≥2TB存储硬盘；配备DVD刻录装置；显示器≥24英寸。
	否


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“是”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	★
	合同签订之日起90日内完成供货。

	2
	交货/服务/建设地点
	[bookmark: OLE_LINK2]★
	采购人指定地点。

	3
	质保期
	★
	自验收合格之日起计算，所有硬件3年保修、所有软件终身升级.

	4
	包装和运输
	
	投标人应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动等保护措施，使设备能够经受长途运输及多次搬运、装卸等

	5
	服务标准/
售后服务要求
	
	发生故障时24小时内响应，电话报修后48小时内上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案
所有硬件过保修期后、所有软件过保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	6
	安装调试
	
	安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由投标人负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由投标人承担。

	7
	培训要求
	
	提供2天以上现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交投标人承担。

	8
	验收标准
	★
	按照投标人响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	9
	付款方式
	★
	仪器设备安装调试到位并验收合格后，支付至合同总金额的95%，余款在运行一年无质量问题后一次性付清。
若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。

	10
	保险
	
	无

	11
	其他
	
	无

	12
	报价要求
	★
	报价要求：（1）投标人的报价均应以人民币进行报价。
（2）投标报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装实施所需的线材、管材、辅材及实施人员费、检测、调试、培训、验收、售后服务、利润等费用。
（3）投标人应按照本招标文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按招标文件确定的格式报出。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。
（4）投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。
（5）所有货物和服务的总价和单价应不允许零报价或与实际价值不匹配的象征性报价，不能以“赠送、赠予”等名义提供任何货物和服务。
（6）每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标将被视为无效投标。投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更
保险：本项目报价需包含至最终交货地点的全部保险费用，以最终签署的合同约定内容为准。
其他：投标人应结合本项目的采购需求及实际实施内容等情况，提供与之相关的交货、安装调试方案、质量保证措施、售后服务等内容。


五、实现的政府采购政策目标
（一）本项目须落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策的描述。
本项目为公开招标采购项目，严格落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策。节能环保方面，优先选用能耗水平优良、绿色低污染、耗材可回收的显微仪器；创新支持方面，优先采购具备多终端互联交互、薄片全自动数字化扫描、宽温区精准温控观测等创新功能的地质显微设备，推动数字化地质教学科研应用。
[bookmark: _GoBack]（二）本项目为：
□专门面向中小企业采购项目
□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）
☑非专门面向中小企业采购项目
（三）按中小企业划分标准所属行业：  工业  
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