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采 购 需 求 书




项目名称：中国地质大学（武汉）多尺
度形貌与结构观测设备购置          
用户单位：  地球与行星科学学院      
编制时间：    2026年7月26日        







编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。














  一、项目概况
项目背景：中国地质大学（武汉）地球与行星科学学院、海洋学院共同承担全校地质学、海洋地质相关专业本科、硕士、博士多层次人才培养工作，其中地球与行星科学学院地质学为 A+“双一流”建设学科，两学院常年承接国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级纵向科研项目，地学领域实验教学与前沿科研测试需求持续增长，现有仪器配置存在多处短板：台式扫描电镜现有设备机时紧张、共享设备预约周期漫长，无法支撑月壤矿物分析、行星地质相关教学科研；激光粒度仪已超期服役多年，核心部件老化故障频发，难以开展大批量海洋沉积物检测；智能无线三维扫描系统、阴极发光仪校内共享仪器资源调度受限，矿物发光观测、野外露头与标本三维建模工作大多需外协送检，成本高、时效差。本次统一采购智能无线三维扫描系统、台式扫描电镜、阴极发光仪、激光粒度仪四类功能互补设备，可搭建微观检测、沉积物分析、矿物观测、三维数字化一体化完整实验体系，支撑双一流学科人才培养与各类纵向科研项目开展。
立项目的：采购智能无线三维扫描系统、台式扫描电镜、阴极发光仪、激光粒度仪四类设备，教学层面完善《行星地质学》《海洋沉积学》《矿物岩石学》《三维地质建模》等核心专业课程实验环节，支撑本科生毕业设计、大学生创新创业项目实操训练，全面提升本硕博学生地学实践能力与科研素养；科研层面可自主完成岩矿微区成分测试、近海沉积物粒度批量检测、矿物成岩微观观测、野外岩体与地貌三维重构等全部样品测试工作，降低外协送检成本与样品损耗，保障海洋沉积、成矿演化、行星地质、构造地质等方向各级科研项目顺利推进。
现有环境和条件：各对应实验室已有适配的仪器用房，水电、网络、温湿度、实验台等基础设施齐全；现有专职实验技术人员具备大型分析仪器运维经验，可完成4台设备的操作、日常维护，能够保障设备稳定运行。
需要与其他项目配合情况：本项目依托现有场地、基础设施及技术人员即可完成设备安装运维，无需其他项目配合，仅复用校内现有存储、网络资源存储实验数据。

二、主要标的
货物：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	货物
名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格/性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	智能无线三维扫描系统
	否
	台
	1
	1、系统由追踪器和手持端两部分组成，追踪器和手持端均可单独使用，需要贴点完成数据采集，两者组成追踪系统则可无需贴点使用；
2、重量：追踪器重量≤2.2kg，手持端重量≤1.3kg。
3、能够独立供电使用，追踪器有不少于两个外置电池接口，可不关机更换电池；手持仪可插入电池使用。
4、数据采集速度：≥ 500W/秒，具备≥ 70束蓝光，提供1类激光安全证书
5、最高点间距≤0.01mm
6、最高采集精度≤0.01mm
7、搭配追踪器电源模块≥4个，采集器电源模块≥8个
8、配置手机端软件：具有专门为手机端设计的显示控制模块，具有显示设备编号、历史使用时间、固件版本、标定时间、数据管理、光源线类型、采集模式、左右反转等功能，便于操作人员使用
9、追踪器和采集仪均具有无线传输功能，为保证设备使用安全，使用过程中不能有任何线缆连接
9、为保证设备精度长期稳定可靠，采集仪采用碳纤维一体成型结构，坚固耐用。为方便用户使用，采集仪的任意连接杆均可抓持进行正常采集工作，且不会对精度造成任何的影响
10、采用≥8英寸OLED全触控高清大屏，支持≥3000W点云数据采集，连续使用续航时间≥3.5h
11、配合屏幕支持手动操作，实现最佳拟合、数据彩图、特征创建、检测测量等完整检测流程，操作灵活，满足多样化检测需求。
	合同签订后2个月内交货并完成安装调试
	否

	2
	台式扫描电镜
	否
	台
	1
	1、台式设计，放置在桌面操作；
2、放大倍数：≥100000x（底片放大），≥200000x（显示放大）；
3、真空模式：高真空模式，低真空观察模式（标准模式3~5Pa、减轻荷电模式50Pa）；
4、可对不导电样品不喷镀进行直接观测；
5、加速电压：20KV、15KV、10KV、5KV；
6、检测器：高灵敏度四分割BSE检测器，二次电子探测器；二次电子信号和CL信号检测器；
7、最大样品尺寸：最大样品厚度：≥50 mm；最大样品直径：≥80 mm；
8、能谱探测器：电制冷硅漂移探测器，窗口有效面积≥60 mm2，元素分析范围B5～Cf98，具备点、线、面扫描及任意选区的定性定量分析，具有重叠峰谱峰剥离和背底扣除功能；
9、自动控制电镜和能谱采集数据；
10、数据结果包括样品矿物分布图、矿物组成、矿物元素组成、矿物元素分布信息、矿物颗粒尺寸分布、单体矿物颗粒尺寸分布、矿物颗粒比重分布、矿物的连生关系、矿物相关关系、矿物的解离度；矿物数据库的矿物种类齐全，数据完整，至少应具有 20000种以上的基本矿物（包括元素成分和能谱谱线）；
11、最小矿物识别精度1 μm。
	合同签订后2个月内到货并完成安装调试
	是

	3
	阴极发光仪
	否
	台
	1
	1. 阴极电压：0～30kV连续可调，带过压保护。
2. 电子束电流：0～2000μA连续可调（最大2mA），带过流保护。
3. 极限真空度：≤0.003mBar，配置自动进气调节阀，保障束流、电压稳定。
4. 抽真空速度：工作真空建立时间≤2分钟，抽气高效快速。
5. 电子束入射方式：采用冷阴极射线管直射式电子束激发。
6. 设备工作方式：零电势阳极设计，安全免维护、阳极终身无需更换。
7. 空间分辨率：优于1μm，满足高精度微观测试需求。
8. 工作距离：电子枪工作距离5～9mm，适配高倍物镜观测。
9. 成像系统：搭载高像素高灵敏成像相机，满足高清成像需求。
10. 样品平台：配备XY电动样品台，支持双模式操控。
11. 真空样品室：配置双含铅观测窗，适配透射光与阴极发光观测。
12.样品托盘：可放置3片标准薄片，兼容多种样品类型。
13. 操作模式：支持自动/手动操控，参数实时数字显示。
14. 显微镜匹配性：可无缝适配现有研究级偏光显微镜。
15. 光谱仪联用接口：配备专用光谱输出接口，支持与现有光谱仪光路对接、光谱采集。
	合同签订之日起2个月内完成供货并完成安装调试
	否

	4
	激光粒度仪
	否
	台
	1
	1、测试范围：0.02-2000μm（湿法）。
2、重复性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）。
3、激光器：采用双光源，进口He-Ne气体激光器。
4、探测器：探测器通道数不少于95个。
5、光学设计：光路系统全封闭，有效解决粉尘污染问题。
系统分散能力强，具有卓越且一致的大小颗粒输送性能。
	合同签订之日起2个月内完成供货并完成安装调试。

	否



三、技术要求
（一）（智能无线三维扫描系统）（1台）
1.功能要求： 
本套高精度三维扫描仪服务于学院地质学、行星科学、地质灾害、岩土工程、构造地质、古生物化石、矿物岩石、洞穴地貌、边坡岩体、行星地表模拟等方向科研项目、本科/研究生实验教学、野外地质调查、国家级省部级课题数据采集工作，具体应用方向：
岩体结构面精细数字化研究：野外露头岩体节理、断层、裂隙、层理结构面非接触式扫描，获取结构面全域三维形貌，替代传统直尺剖面法，定量计算岩体粗糙度系数 JRC、裂隙开度、面域起伏度，用于岩体抗剪强度、边坡稳定性、构造应力反演分析。
岩石标本、矿物样品、古生物化石逆向数字化存档：室内手标本、薄片配套岩样、古生物化石、陨石样本、行星模拟岩心高精度扫描，生成可永久归档的三维数字模型，用于标本库数字化建设、标本尺寸体积自动测算、损伤痕迹微观形貌分析、线上教学展示。
本科实验教学与创新创业实训：开设《三维地质建模》《岩土测试技术》《地质数字化》课程实操实验，支撑大学生科创、大创项目、毕业设计三维数据采集需求。
2. 应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
主要参考国家标准：ISO 10360-8《几何产品规范 (GPS) 坐标测量机 第 8 部分：光学三维扫描测量设备检测》：设备出厂精度计量检定国际通用标准，要求供方提供本标准精度检测证书等。
3. 后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
运维服务：供应商需提供≥1年免费整机质保（含激光器、CCD等核心部件），质保期内每半年开展1次现场巡检，故障响应时间≤72小时，修复时间≤72小时；产品在客户指定现场免费安装、调试并提供原厂操作培训，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
升级更新：所有软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展。供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥10年），常用备件（如激光器、电池、无线模块等）需在用户提出需求后15个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	结构
	#
	系统由追踪器和手持端两部分组成，追踪器和手持端均可单独使用，需要贴点完成数据采集，两者组成追踪系统则可无需贴点使用
	是

	2
	重量
	★
	重量：追踪器重量≤2.5kg，手持端重量≤1.3kg
	是，提供产品彩页并加盖供应商公章

	3
	接口
	#
	能够独立供电使用，追踪器有不少于两个外置电池接口，可不关机更换电池；手持仪可插入电池使用
	是

	4
	采集效率
	★
	数据采集速度：≥ 500W/秒，具备≥70束蓝光，提供1类激光安全证书
	是，提供产品彩页和1类激光证书，并加盖供应商公章

	5
	点间距
	#
	最高点间距≤0.01mm
	是

	6
	精度
	#
	最高采集精度≤0.01mm
	是

	7
	电源
	#
	搭配追踪器电源模块≥4个，采集器电源模块≥8个
	

	8
	软件
	★
	配置手机端软件：具有专门为手机端设计的显示控制模块，具有显示设备编号、历史使用时间、固件版本、标定时间、数据管理、光源线类型、采集模式、左右反转等功能，便于操作人员使用
	是，提供软件功能截图

	9
	传输方式
	#
	追踪器和采集仪均具有无线传输功能，为保证设备使用安全，使用过程中不能有任何线缆连接
	是

	10
	框架材料
	#
	为保证设备精度长期稳定可靠，采集仪采用碳纤维一体成型结构，坚固耐用。为方便用户使用，采集仪的任意连接杆均可抓持进行正常采集工作，且不会对精度造成任何的影响
	是

	11
	配件
	★
	室外工作时，设备可脱离电脑独立，采用≥8英寸OLED全触控高清大屏，支持≥3000W点云数据采集，连续使用续航时间≥3.5h
	是，提供使用照片证明并加盖供应商公章

	12
	配件功能
	★
	配合屏幕支持手动操作，实现最佳拟合、数据彩图、特征创建、检测测量等完整检测流程，操作灵活，满足多样化检测需求。
	是，提供功能截图并加盖供应商公章

	13
	（配置）笔记本电脑
	
	不低于u9处理器，64g内存，8g独立显卡，1t ssd固态硬盘。
	投标人承诺电脑满足财政部《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》通知附件中的其他全部*指标要求。证明材料:提供承诺函(格式自拟)，并加盖投标人公章

笔记本电脑属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品。
证明材料：投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的主机、显示器节能产品认证证书。所提供证书的产品型号须与投标产品型号保持一致，型号不一致或未提供有效证明材料的，按无效投标处理。


（二）（台式扫描电镜）（1台）
1.功能要求： 
该设备将作为本科教学实验中心的核心升级装备，将通过科教融合模式有力支撑面向地球系统科学的地质学类拔尖创新人才培养。该设备重点服务于《行星地质学》、《岩石学》、《地球化学》、《地学现代技术》等核心课程的实践教学，让学生在本科阶段就能接触到国际前沿的矿物学大数据分析技术，建立起定量化、微观化、数据化的现代地球化学思维。同时，该设备低门槛、耐用的特性，允许学生亲手完成从样品制备、图像采集到能谱分析的全流程，真正实现做中学，显著提升学生对现代地学研究方法的掌握程度，改变以往本科生只能围观大型仪器操作的现状，并满足大学生创新创业训练计划、挑战杯及本科毕业论文的测试需求。
该设备能够实现该设备能实现岩石、矿物、陨石、月壤等固体地球科学样品的微区原位无损观测，获取微纳尺度的高分辨形貌与背散射电子图像，直观揭示矿物粒间关系、交代结构等精细显微构造；通过能谱仪快速完成多元素面分布与定点成分定量分析，支撑矿床指示矿物、超高压变质岩特征矿物及行星地质样品的成因矿物学研究；借助自动矿物分析系统对大面积样品实现矿物种类自动识别、粒度统计与含量计算，为战略性关键资源评价与地球化学质量平衡研究提供系统性数据；结合光学显微镜、电子探针、同位素定年等手段，构建宏观岩相、微区形貌、化学成分的多尺度协同分析体系，为岩石圈演化、成矿机制、行星物质科学等前沿课题提供高精度基础数据支撑。
该设备应具备高真空与低真空双模式自动切换能力，可对不导电样品不喷镀进行直接观测，能谱探测器窗口有效面积≥60 mm2，元素分析范围B5～Cf98，具备点、线、面扫描及任意选区的定性定量分析，具有重叠峰谱峰剥离和背底扣除功能，并且能够实现自动控制电镜和能谱采集数据，获取样品矿物分布图、矿物组成、矿物元素组成、矿物元素分布信息、矿物颗粒尺寸分布、单体矿物颗粒尺寸分布、矿物颗粒比重分布、矿物的连生关系、矿物相关关系、矿物的解离度。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
主要遵循的国家和行业标准包括GB/T 17359-2023《微束分析 原子序数不小于11的元素能谱法定量分析》、JY/T 0584-2020《扫描电子显微镜分析方法通则》、SY/T 5162-2021《岩石样品扫描电子显微镜分析方法》等
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
安装调试：供应商负责设备到货后的现场安装、调试及验收测试，验收标准依据投标技术参数及国家相关标准执行；安装调试完成后，需出具设备性能验收报告，经采购方确认签字后方视为验收合格。
[bookmark: OLE_LINK3]运维服务：自验收合格之日起计算，所有硬件1年免费保修、所有软件终身免费升级。电话报修后72小时内上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案。产品在客户指定现场免费安装、调试并提供原厂操作培训，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
升级更新：所有软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展。供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥5年），常用备件需在用户提出需求后15个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	真空观察模式
	★
	高真空模式、低真空模式可切换，低真空条件下可对不导电样品进行不喷镀观测
	是

	2
	加速电压
	#
	最高加速电压不低于20 kV
	是

	3
	检测器
	#
	高灵敏度四分割BSE检测器和二次电子探测器和CL信号检测器
	是

	4
	最大样品尺寸
	#
	最大样品厚度：≥50mm；最大样品直径：≥80mm。
	是

	5
	能谱探测器
	★
	窗口面积≥60 mm2，元素分析范围B5～Cf98，具备点、线、面扫描及任意选区的定性定量分析
	是

	6
	数据采集
	★
	自动控制电镜和能谱采集数据，数据结果包括样品矿物分布图、矿物组成、矿物元素组成、矿物元素分布信息、矿物颗粒尺寸分布、单体矿物颗粒尺寸分布、矿物颗粒比重分布、矿物的连生关系、矿物相关关系、矿物解离度；矿物数据库的矿物种类齐全，数据完整，至少应具有 20000种以上的基本矿物（包括元素成分和能谱谱线）
	否


（三）（阴极发光仪）（1台）
1.功能要求：
本设备用于支撑地质学、矿物学、岩石学及矿床学领域的教学与科研，重点服务于《海洋沉积学》、《海洋分析测试课程设计》、《矿物岩石学》等本科课程实验，满足本科生教学、研究生论文研究的测试需求。
该设备能实现：对岩石薄片、矿物颗粒等固体地质样品进行无损阴极发光成像分析，揭示矿物内部结构、生长环带、胶结世代、交代作用及变形特征等光学显微镜下不可见的微观信息；精准鉴别石英、方解石、白云石、长石、锆石等常见造岩矿物的成因类型和来源，区分不同世代胶结物的胶结顺序，恢复沉积结构及成岩演化序列；支撑锆石等副矿物微区结构特征研究和成因类型鉴别。
该设备须具备与实验室现有光谱仪联用扩展的能力，预留光谱信号输出接口，支持将阴极发光信号导入现有光谱仪进行光谱采集与分析。通过联用，可在同一微区同时获取阴极发光图像与光谱数据，实现“结构成像-光谱分析”的一体化表征，满足锆石等矿物微区原位综合研究的需要。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
主要参考以下标准规范：GB/T 36129-2018《珠宝玉石鉴定 阴极发光图像法》、SY/T 5916-2013《岩石矿物阴极发光鉴定方法》、SY/T 5916-2025《岩石阴极发光显微镜鉴定方法》，设备电气安全及电磁兼容性应符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》及GB/T 18268.1-2025《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》等相关标准要求。
3.后续运营维护、升级更新等要求：
运维服务：自验收合格之日起计算，所有硬件1年免费保修、所有软件终身免费升级。电话报修后72小时内上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案。产品在客户指定现场免费安装、调试并提供原厂操作培训，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
升级更新：所有软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展。供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥10年），常用备件需在用户提出需求后15个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	阴极电压
	★
	阴极电压支持0～30kV连续可调，输出稳定精准，设备搭载过压保护功能，可有效规避高压故障，保障仪器安全稳定运行。
	是

	2
	电子束电流
	★
	电子束电流支持0～2000μA连续可调，最大束流可达2mA，适配各类样品测试；配备过流保护功能，防止电流异常损坏设备，保证测试数据稳定可靠。
	是

	3
	极限真空度
	★
	设备极限真空度≤0.003mBar，配备自动进气调节阀与高速响应真空阀，可稳定腔体真空环境，保障电子束束流、工作电压恒定，满足成像及光谱采集精度要求。
	是

	4
	抽真空时间
	★
	设备抽气效率高，从启动抽气至达到标准工作真空的时间≤2分钟，可快速建立测试工况，提升整体检测效率。
	是

	5
	电子束入射方式
	★
	采用冷阴极射线管直射式电子束激发方式，电子束激发均匀、信号稳定，可高效激发沉积物、矿物样品阴极发光信号，适配显微成像与光谱联用检测。
	是

	6
	工作方式
	★
	采用零电势阳极工作模式，设备运行安全无隐患，阳极终身无需更换，运维成本低、设备稳定性强。
	是

	7
	空间分辨率
	★
	设备空间分辨率优于1μm，可清晰识别样品微细结构与微区特征，满足高精度微观观测与精细分析需求。
	是

	8
	工作距离
	#
	电子枪样品室盖板工作距离为5～9mm，适配各类高倍物镜使用，保障高倍率观测下光路通畅、成像清晰。
	否

	9
	成像系统
	#
	搭载高灵敏度成像数码相机，传感器尺寸≥35×23mm，有效分辨率≥1650万像素，可精准捕捉微弱阴极发光信号，成像清晰、色彩还原度高。
	否

	10
	样品平台
	#
	配置XY两轴电动样品台，支持摇杆、按键双重操控，样品移动平稳、定位精准，可快速完成样品微区点位观测。
	否

	11
	真空样品室
	#
	真空样品室设有上下含铅玻璃窗，底部窗口适配显微镜透射光观测，上部窗口用于阴极发光观测，满足多模式观测需求。
	否

	12
	样品托盘
	
	配备专用样品托盘，可同时放置不少于3片75mm×25mm标准薄片，兼容松散颗粒、块状等多种样品检测。
	否

	13
	操作模式
	
	支持自动、手动双操作模式，可适配批量检测与精细调试；设备可数字实时显示电压、电流、真空度及整机运行状态参数。
	否

	14
	显微镜匹配性
	
	设备整体结构、光路及接口可与采购单位现有研究级偏光显微镜无缝适配，无需改造，可直接配套使用。
	否

	15
	光谱仪联用接口
	★
	设备配备专用光谱信号输出扩展接口，可与现有光谱仪完成光路对接，实现阴极发光信号稳定传输与同步光谱采集；供应商须在响应文件中明确接口类型、光路联用方案及设备兼容性说明。
	是


（四）激光粒度仪（1台）
1.功能要求：
本设备用于支撑沉积学、海洋地质、海洋地球化学领域的教学与科研，重点服务于《海岸动力学》、《海洋沉积学》、《海洋分析测试课程设计》等本科课程实验，支持北戴河、威海、舟山等野外实习基地的样品分析，满足本科生、研究生毕业论文的样品测试需求。
该设备能实现：近海沉积物、河口泥沙、潮间带底泥、沉积柱芯样品的粒度测试工作。
该设备应具备：1）测量范围：0.02-2000μm；2）探测器通道数：不少于95个；3）重复性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）；4）光源：双光源设计；5）对中方式：智能自动对中；6）测量方式：自动测量，一键式操作。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
GB/T 41949-2022《颗粒 激光粒度分析仪 技术要求》。
GB/T 19077-2024《粒度分析 激光衍射法》。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
运维服务：电话报修后72小时内上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案。产品在客户指定现场免费安装、调试并提供原厂操作培训，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。自项目验收合格之日起产品保修期为1年。保修期内免费上门维护与维修。
升级更新：所有软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展。供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障（承诺供应周期≥10年）；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	测试范围
	★
	0.02-2000μm（湿法）
	是

	2
	重复性误差
	#
	≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）。
	否

	3
	激光器
	★
	采用双光源设计，使用高性能气体激光器及电源模块。
	是

	4
	探测器
	★
	由多角度探测器分布组成，由由前向、侧向、大角和后向光电探测器组成。探测器通道数≥95个。
	是

	5
	光学设计
	★
	光路系统全封闭，有效解决粉尘污染问题。
	是

	6
	自动对中系统
	#
	自动对中系统，保证光路系统始终处于最佳状态。
	否

	7
	智能化
	#
	一键式可完成自动进水、光路对中、背景测试、自动测试、清洗、保存和打印等功能。
	否

	8
	测试窗污染检测功能
	#
	可对测试窗口污染进行预警，便于维护保养。
	否

	9
	整机
	#
	采用一体式平台，确保光路的长期稳固可靠。
	否

	10
	全自动湿法分散系统
	#
	系统分散能力强，具有卓越且一致的大小颗粒输送性能。透明进样池设计，样品分散和沉降状态一目了然。配备大功率电机，软件精确控制自动搅拌，具有高效的分散和清洗能力。
	否

	11
	软件系统
	#
	软件具有个性化的设置，可完成所有的SOP测试，软件每天自动备份数据，数据可恢复。
	否

	12
	数据通信
	#
	配套电脑处理器CPU物理核心数≥6核，主频≥2.5GHz，内存容量≥8GB以上，固态硬盘（SSD）容量≥256GB，显示器尺寸≥23.8英寸，预装符合安全可靠测评要求的操作系统（兼容Windows 10/11或国产主流操作系统）。
投标人承诺电脑满足财政部《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》通知附件中的其他全部指标要求。证明材料：提供承诺函(格式自拟)，并加盖投标人公章。
电脑属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品。投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的主机、显示器节能产品认证证书。所提供证书的产品型号须与投标产品型号保持一致，型号不一致或未提供有效证明材料的，按无效投标处理。
	否


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“是”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	★
	合同签订之日起2个月内完成供货。


	2
	交货/服务/建设地点
	★
	采购人指定地点。

	3
	质保期
	★
	自验收合格之日起计算，所有硬件1年免费保修。

	4
	包装和运输
	
	供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。

	5
	服务标准/
售后服务要求
	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK7]电话报修后72小时内上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案。
所有硬件过免费保修期后、所有软件终身免费升级，硬件支持后续功能扩展。供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	6
	安装调试
	
	安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由供应商承担。

	7
	培训要求
	
	[bookmark: OLE_LINK2]产品在客户指定现场免费安装、调试并提供原厂操作培训，确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	8
	验收标准
	★
	按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	9
	付款方式
	★
	仪器设备安装调试到位并验收合格后，支付至合同总金额的95%，余款在运行一年无质量问题后一次性付清。
若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。

	10
	保险
	
	无

	11
	其他
	
	无


五、实现的政府采购政策目标
（一）本项目须落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策的描述。
[bookmark: _GoBack]本项目为公开招标采购项目，严格落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策。节能环保方面，同等条件下优先选用能耗指标优良、低污染、耗材绿色可回收的分析测试仪器；创新支持方面，优先采购具备微区自动矿物分析、全自动粒度检测、矿物阴极发光成像、高精度三维实景重建等创新功能的智能无线三维扫描系统、台式扫描电镜、阴极发光仪、激光粒度仪，助力地质学科数字化实验技术应用落地。
（二）本项目为：
□专门面向中小企业采购项目
□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）
☑非专门面向中小企业采购项目
（三）按中小企业划分标准所属行业：  工业  
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