 中国地质大学（武汉）多功能酶标仪采购公告
（采购会时间2026年8月14日）
    根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，中国地质大学（武汉）拟对多功能酶标仪进行迅捷采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加。现将有关事项公告如下：
    一、采购内容:   多功能酶标仪 （参数详见采购文件附件）
    1、本次采购共1个分项：供应商所响应的分项项目必须完全响应本采购文件所列示内容。  
    采购预算：人民币38万元
    2、采购范围：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。
    二、供应商资格要求：
    供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）法律、行政法规规定的其他条件。
    （七）本项目不接受供应商联合体响应。
    三、报名及获取采购文件的时间：即日起至2026年8月11日下午5：00。(欲报名的公司请点击公告下方“投标报名”进行网上报名。
四、采购会开始时间、地点：2026年8月14日上午9:00，中国地质大学（武汉）环境学院
 五、联系人及联系方式：

项目联系人： 李老师
    联系电话：13060604454
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 多功能酶标仪采购文件

     根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，中国地质大学（武汉）拟对多功能酶标仪进行迅捷采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加。现将有关事项公告如下：
     一、采购内容及技术指标要求（详见附件）
  二、本项目采购时间安排表
    1、供应商提出书面问题时间：供应商应认真阅读采购文件中的所有条款、事项、格式和技术规范、参数、图纸、附表和附件等要求。如有疑问，应在递交响应文件截止时间3天前以书面形式提出（质疑函请注明公司名称、联系人、联系方式并加盖单位公章）；逾期不予受理。
    2、采购人发答疑文件时间：答疑文件或修改后的采购文件在递交截止时间2天前以电子邮件或电话方式通知所有购买采购文件的供应商。请供应商自行、及时查看邮箱（不及时查看邮箱者责任自负）。供应商应立即以传真或电邮形式回复采购人，确认已收到。没有回复的，视同已收到。 
    3、采购响应文件递交时间：2026年8月14日上午8:30--9:00。地点：中国地质大学（武汉）环境学院    
响应文件递交截止及采购会议开始时间：2026年8月14日上午9：00。地点：中国地质大学（武汉）环境学院    
三、采购响应文件编制
    采购响应文件所有内容须装订为一册，正本1份、副本2份。
    1、采购响应文件须载明如下内容：响应承诺函、响应报价一览表（进口货物要求CIP武汉外币报价）、分项报价清单、技术响应情况表、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、公司简介；公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件及销售许可证或代理销售资格证明等有关资信证明（加盖公章）、供货期、质保期等。供应商应按本采购文件要求提交商务、技术部分的内容和需要供应商自行编写的其他文件。采购响应文件的编制要求及编排顺序必须使用格式样本。
    2、采购响应文件规格幅面（A4）,按“采购响应文件格式”所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（采购响应文件中复印件及响应产品手册、介绍、说明书等技术资料均须与采购响应文件正文一起逐页编排页码）。
    四、采购响应文件包封
    1、采购响应文件1正本2副本合并成一个包封，封包上应写明供应商名称和项目名称（包括采购分项名称），在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印签。
    2、“采购响应报价一览表”请用信封单独密封，在递交截止时间前单独提交。信封上写明供应商名称、项目名称（包括分项名称）。信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。
    3、供应商投报多个采购分项的，应对每个分项分别报价并分别填报采购响应报价一览表。
    五、采购响应文件的递交
    1、采购响应文件须由供应商的法定代表人或其委托代理人递交。
    2、供应商应在规定的时间和地点递交响应文件，逾期递交的采购响应文件不予受理并原封退回。
    3、未按规定进行密封的采购响应文件不予受理。
    六、评审办法
    （一）评审原则
    公平、公正；竞争、择优；反不正当竞争。
    （二）评审指标
    一般以产品质量、技术参数、响应报价、供货期限、质量保证、售后服务、同类项目业绩、社会信誉等为主要指标。
    （三）评审
    1、符合性评审
    评审委员严格依据采购文件规定的各项要求，对采购响应文件的商务资质、技术配置、价格组成等进行审核，经评审委员认定为符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。采购响应文件有下列情形之一的，视为符合性评审不合格：
     (1)采购响应承诺函未加盖供应商的公章及法定代表人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有有效的委托书的；
     (2)供应商资质、业绩证明文件未提供或不能满足采购文件的要求的；
     (3)采购响应文件不满足采购文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；
     (4)采购响应文件技术规格、参数超出允许偏离的最大范围的；
     (5)采购响应文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假响应的；
     (6)有备选方案的供应商，凡未按要求注明主选方案的；
     (7)未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
     (8)不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。
    2、详细评审
     (1)评审委员会对已通过符合性评审的所有采购响应文件中的主要技术配置和性能参数进行逐一比较，明确不同品牌之间的参数或配置差异；
     (2)评审委员会结合响应报价、技术性能、质量差异、同类项目业绩、售后保证等进行综合评审；
     (3)评审委员会按照综合评审的原则，独立地对符合采购要求的响应供应商进行择优排序。
    3、有下列情形之一的，应进行重新采购
     (1)所有供应商的响应报价均超过了采购预算的；
     (2)因明显缺乏竞争时，评审委员会可以否决全部供应商的采购响应。
    （四）定标
    1、评审委员会综合各评委的评审结果，并按照评委中少数服从多数的原则，最终作出评审决定。评审决定可以直接确定成交供应商，也可以推荐成交供应商候选人。当评审结果为“推荐成交供应商候选人”时，须经商务谈判小组依序与成交供应商候选人洽谈后确定成交供应商；
    2、评审委员会完成评审程序后，对最终评审决定作出书面报告并由评委签名确认。
    七、付款方式 
    1、国内设备：货到验收合格后支付90％货款，余额10％作为质保金半年后支付。
    2、进口设备：(1)合同金额在1.5万美元以下，货到验收合格后付款（T/T）；
(2)合同金额1.5万美元及以上：付款方式为100%L/C，乙方发货后凭发货单据支付90%即期信用证，到货并经甲方验收后10日内付清10%货款。
项目联系人： 李老师
    联系电话：13060604454
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多功能酶标仪采购要求

名称：多功能酶标仪
技术指标（※为重要指标）：
一、主机
1. 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描
2. 光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；
3. ※波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%；
4. 适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型；
5. 可选配独立的立式比色杯光路，可使用常规的比色杯进行检测；
6. 多点测量：每孔多至225点信号均一化处理；
7. ※检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光）
8. 多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物；
9. 荧光及发光都具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量；
10. 主机免费标配加样器接口，方便未来升级自动加样器。
11. 振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调；
12. 温度控制：室温+5℃～42℃；
13. 自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合；
二、光吸收模块
14. 光吸收检测器：紫外硅光电二极管；
15. 光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增；
16. ※光栅波长准确性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）；< ± 0.3 nm for 230-315 nm; < ± 0.5 nm for 316-1000nm
17. ※光栅波长重复性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）；
18. 光吸收检测分辨率：0.0001 OD；
19. 光吸收测量范围：0-4 OD；
20. 光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。
21. 测量准确性：< 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；Accuracy @ 260 nm: < 0.5 %
22. 测量精确性：< 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；Precision @ 260 nm < 0.2 %
三、荧光模块
23. 荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围；
24. 检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等；
25. 激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增；
26. 发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增；
27. 光栅波长准确性：<±1nm（230-315nm），<±2nm（316-1000nm）；
28. 光栅波长重复性：<±0.5nm（230-315nm），<±1nm（316-1000nm）；
29. 带宽：激发<5nm（230-315nm）/ <9nm（316-850nm），发射<20nm；
30. ※荧光顶部检测灵敏度：0.17 fmol 荧光素/孔（1.7 pM，384孔板，100ul体系）；
31. 配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析；
32. 荧光底部检测灵敏度：9 fmol 荧光素/孔（96孔板，200ul体系）；
33. 时间分辨荧光灵敏度：90 amol 铕/孔（0.9 pM，384孔板，100ul体系）；
34. 荧光检测线性范围： 7个数量级；
四、发光模块
35. 发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT；
36. 波长检测范围：380-600nm
37. 检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等；
38. 瞬时发光灵敏度：12 amol ATP/孔（218fM，384孔板，55ul体系）；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。
39. 连续发光灵敏度：225 amol ATP/孔（9pM，低体积384孔板，25ul体系）；
40. 发光检测线性范围： 8个数量级；
41. 配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测
42. 发光性能通过Promega  DLReady第三方认证；
五、数据处理及软件
43. 主流配置电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；
44. 具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能；
45. 可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能；
46. 提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。
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